ОПРЕМА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ СА МАСЕНИМ ДЕТЕКТОРОМ (GC/MSD)

Број: ЈНД- IX/2022

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

Компоненте и карактеристике GC-MS система

Гасни хроматограф – 1 ком - Тип гасног хроматографа: двоканални гасни хроматограф - Опсег температуре пећи: oд 4°C изнад собне температуре до 450°C - Број независних грејних зона: 8 - Бој температурских програма температуре пећи: најмање 20 - Максимална брзина загревања пећнице: мин 100ºC/min у опсегу температура од 50 ºC до 115 ºC - Брзина хлађења пећнице: од 450 дo 50 °C за 4.0 минута - Поновљивост ретенционих времена: <0.008 % или <0.0008 минута - Екран за контролу: капацитативни „touchscreen“ (екран осетљив на додир) са уграђеном контролом инструмента и уграђеним дијагностичким тестовима

Split/splitless инлет – 1 ком - Тип инлета: Split/splitless инлет са опцијом ињектовања великих запремина и могућношћу постављања мин 3 температурске рампе брзине мин 850°C/min - Максимална радна температура: 450 ºC или боље - Опсег притиска: 0 – 100 psi у корацима 0,001 psi - Опсег сплита: 12500:1 - Проток гасова: 1250 ml/min или боље

Масени детектор – 1 ком - Тип масеног детектора: електромултиплајер - Начин рада: Јонизација електронским ударом, EI - Јонски извор: израђен од инертног материјала са два филамента - Енергија јонизације: променљива, до 150 eV или боље - Независне грејне зоне: мин 2 – температура трансфер линије мин до 350 °C и јонског извора мин 350 °C - Масени филтер: квадрупол - Oпсег маса: дo 1000 amu или боље - Брзина снимања: 20000 amu/с или боље - Детекциони лимит инструмента: 10 fg OFN за јон 272 и боље - Осетљивост: EI мод - за 1 pg octafluoronaphthalen-а најмање 2000:1 сигнал/шум за јон 272 - Вакуумски систем: Турбомолекуларна пумпа за успостављање високог вакума

Аутосамплер за течне узорке – 1 ком - Капацитет аутосамплера: миниму 15 места за виале запремине 2 мЛ - Запремина ињектовања: 0,1 - 50 µL или шире - Испирање шприца: могућност испирања шприца са минимум 2 различита растварача пре и после ињектовања до 15 пута, могућност испирања шприца узорком до 15 пута

Софтвер и компјутер – 1 ком - Софтвер за рад са системом мора да буде потпуно оперативан на Microsoft Windows 10 платформи - Кориснички и оперативни систем морају бити лиценцирани - Софтвер мора у потпуности да контролише све параметре GC/MS система (гасни хроматограф, аутосамплер и масени спектрометар) да бележи искоришћеност појединих компоненти система (уље, септе....) и упозорава кориснике на њихову замену - Софтвер мора да укључује алгоритам за аутоматско тјунирање масеног спектрометра, уз могућност подешавања/креирања корисничких параметара масеног спектрометра. - Софтвер мора да укључује могућност квантитативног прерачунавања и извештавања резултата - Софтвер мора да има функцију претраге библиотеке масених спектара и креирање корисничких библиотека масених спектара - Софтвер мора да садржи Библиотеку MS спектара NIST последње издање - Софтвер мора имати могућност контроле постојећег Purge and trap samplera произвођача TELEDYNE TEKMAR модел Аtomx XYZ - Brand name рачунар, монитор и принтер у складу са препоруком произвођача, оперативни систем у складу са захтевом произвођача опреме.

Сет потрошног материјала неопходног за инсталацију апарата – 1 комплет - По препоруци произвођача опреме - Колона (5%-fenil)-metilpolisiloksan (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane 30m x 0.25 mm x 0.25 um, 1 ком

Сет алата неопходног за одржавање апарата – 1 комплет - По препоруци произвођача опреме

У цену уређаја укључити:

• Испоруку апарата усклађеног са техничком спецификацијом,

• Инсталацију апарата,

• Обуку корисника у трајању од најмање пет радних дана

• Валидацију апарата након инсталације, квалификацију инсталације и верификацију перфоманси хардвера и софтвера (IQ/OQPV).

• Одржавање апарата у гарантном року и најмање два консултативна прегледа апарата у гарантном периоду

Гарантни рок најмање 24 месеца.