РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-II/2023

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА УСЛУГУ ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

**Партија 4:** ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - МАСА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 4** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - МАСА | | | | | | | |  |
| Р.Б. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | РАСПОРЕД ЕТАЛОНИРАЊА | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА | *ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а* | *ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом* | *УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (7x8)* | *УКУПНО СА ПДВ-ом (7x9)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Техничка вага 1298 | Kern | SRPS ISO IEC 17025; Опсег мерења 0-2200g (поновљивост у 1g, 10g, 100g) | *Новембар 2023 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Прецизна вага 1236 | Boeco | SRPS ISO IEC 17025; Опсег 0-2000g (поновљивост : 1g, 10g, 100g) | *Новембар 2023 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Сет аналитичких тегова | Tehtnica | SRPS ISO IEC 17025; тегови масе : 20mg, 100mg, 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g. | *Мај 2023. Хемија* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Аналитичка вага Sartorius | Sartorius BP 210 s (rezolucija 100µg) | SRPS ISO IEC 17025; ponovljivost vage prilikom etaloniranja izvršiti sa referentnim tegom mase 100g i 200g za podeok d=0.0001g.  -tačnost pokazivanja vage ivršiti za opseg masa 1g, 10g, 50g, 100g,150g, 200g i 210g | *Август 2023. Хемија* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Техничка вага  Tehtnica | Tehtnica ET1111 | SRPS ISO IEC 17025; -ponovljivost vage prilikom etaloniranja izvršiti sa referentnim tegom mase 100g za podeoke d=0,01g i d=0,1g  -tačnost pokazivanja vage ivršiti za opseg masa 1g, 10g, 30g,  50g i 100g i za opseg masa  1g, 10g, 100g, 200g i 500g | *Август 2023. Хемија* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Техничка вага | Kern | SRPS ISO IEC 17025; -ponovljivost vage prilikom etaloniranja izvršiti sa referentnim tegom mase 100g i 1000g za podeok d=0,01g  -tačnost pokazivanja vage ivršiti za opseg masa 1g, 100g,  200g, 500g, 1000g, 1500g i 2000g | *Август 2023. Хемија* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Аналитичка вага Sartorius | Sartorius CPA 225D-0CE (rezolucija 10µg) | SRPS ISO IEC 17025; -ponovljivost vage prilikom etaloniranja izvršiti sa referentnim tegom mase 50g za podeok d=0,00001g  i masom 100g za podeok  d=0,0001g  -tačnost pokazivanja vage ivršiti za opseg masa 0,1g, 1g, 10g,  25g, 50g, 80g, 100g, 150g,  200g, 220g | *Август 2023. Хемија* | Комада | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за Партију 4** | | |  |  |

***НАПОМЕНА:*** *Понуђач је дужан да искаже јединичну цену (и укупну) понуђену цену без ПДВ-а у коју су урачунати* ***сви трошкови*** *потребни за реализацију предметне набавке (манипулативни трошкови, трошкови пута, превоза и сл).*

Рок за извршење услуга максимално 15 дана од дана захтева Наручиоца.

* Рок важности понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда
* Важна напомена: Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању које испуњава захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.
* **РОК ПЛАЋАЊА:** Рок плаћања износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправне фактуре регистроване у Централном регистру фактура.

*Напомена: Понуде са авансним роком плаћања ће се сматрати неприхватљивим.*

* Достављање овог обрасца је обавезно

**Потпис овлашћеног лица понуђача**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**